## Slide 1: Hulladékkezelés
Készítette:Bánsághi Eszter
Szabó Borbála Anna
2015

## Slide 2: Biohulladékok
biotechnológia, fermentációs folyamatok hulladékai
szilárd gáznemű folyadék
kibocsátáa előtt kezelést igényelnek
kezelés:
szennyvíz előkezelés
biológiai inaktiválás
szűrés, szagtalanítás
rekombináns vagy patogén sejtek elpusztítása!
folyadék halmazállapotú: hőkezelés, kémiai eljárás

## Slide 3: Sterilezés
Abszolút fogalom
Sterilezés kritériuma: A folyamat sikeressége függ attól, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy bármilyen fertőző mikroorganizmus túlélte a kezelési módszert.
Ez a megengedett valószínűség:
  Fermentáció: 10-3
  Orvosi eszközök: 10-6
  Élelmiszeripar esetén: 10-12

## Slide 4: NIH (National institutes of health) előírások
Minden rekombináns DNS-t tartalmazó mikroorganizmus tápoldatát a kiöntés előtt validált módszerrel kell sterilezni
A validálás csak az adott mikroorganizmusra érvényes
Új mikroba esetén új validálás
A tápoldatnak nem kell sterilnek lennie, csak a rekombináns DNS-t és a gazda mikrobát nem tartalmazhatja
A NIH előírások inkább a pasztörizálásnak felelnek meg, nem a sterilezésnek
NIH nem kötelező, de legtöbben önként alkalmazzák

## Slide 5: Autoklávok sterilezési folyamatainak validálása
Gyógyszeriparban és orvosi alkalmazásoknál
Azonosítani kell a szennyező mikrobát, és meg kell határozni a populáció legmagasabb ellenállási értékét
A validáláshoz általában termofil spóraképző mikrobákat választanak
Egyszerre szigorúbb és rugalmasabb is mint a NIH (nem kell állandóan újravalidálni, de itt minden mikrobának el kell pusztulnia)

## Slide 6: Előkezelés
Szükséges
  A biotechnológiai folyamatok magas szervesanyag-tartalommal rendelkeznek
  Oldott oxigén kell - tavak, folyóvizek oldott oxigén koncentrációja minimum 4mg/l, ideális esetben telítettségi szint 90%
Következmény
  Mikroorganizmusok elszaporodása
  Oldott oxigén szint csökkenés
  Halpusztulás

## Slide 7: Oxigén igény
BOI (biológiai oxigén igény) meghatározása aerob körülmények közt történő inkubálás, optimális növekedési feltételek biztosítása, sötétben! Oldott O2 mérése: induláskor és az 5. napon.
KOI (kémiai oxigén igény) meghatározása teljes kémiai oxidáció kálium-dikromáttal, maradék kálium-dikromát visszatitrálása vasszulfáttal v. vasammónium-szulfáttal. 2-4 órás teszt
A KOI mindig nagyobb mint a BOI, mivel a kémiai oxidáció közel teljes

## Slide 8: Előkezelési módszerek
Fizikai kezelés
fölös szilárd szennyeződések eltávolítása
Biológiai kezelés
szerves hulladék tartalom csökkentése aerob, anaerob lebontással
Kémiai kezelés
finom szuszpenziók koagulálása

## Slide 9: Mikrobapusztulás kinetikája

## Slide 10: Mikrobapusztulás kinetikája
Az életképes mikroorganizmusok száma fontosabb, mint a koncentrációja, mert egyetlen szaporodásra képes sejt is hozhat létre populációt.
Az élő sejtszám csökkenés arányos a fennmaradó sejtszámmal:
Integrálva, állandó hőmérsékleten:
Ahol:
  N: élő sejtszám [db/cm3]
  N0: kezdeti élő sejtszám [db/cm3]
  kd: hőpusztulási sebességi állandó [min-1]
  t: idő [min]

## Slide 11: Mikrobapusztulás kinetikája
Az életképes sejtek száma exponenciálisan csökken az idő előrehaladtával (A). Féllogaritmikus ábrázolással egyenest ad (B).
Egyenes meredeksége = hőpusztulási sebességi állandó (kd)

## Slide 12: A lineáristól való eltérés okai
A) Ha a mikroba hőstabil spórákat képez, azok a kezelési idő alatt a hő hatására aktiválódnak (kicsírázhatnak), így megemelve az élő sejtszámot, amíg a hőkezelés el nem pusztítja őket.
B) Kevert mikrokultúra esetén, ha a rezisztensebb van kisebbségben, az egyenes megtörik. A nagyobb meredekségű az érzékenyebb törzsre, a kisebb meredekségű a hőre ellenállóbb törzsre jellemző. A hőre rezisztens törzs túlnövi a hőre érzékenyebb populációt. (Ellenkező esetben nincs jelentős eltérés a lineáristól.)

## Slide 13: Hőérzékenység
Hőpusztulási sebességi állandó (kd) függése:
  Hőmérséklettől:
Ahol:kd0: konstans, adott mikrobára jellemző
Ed: a hőpusztulás aktiválási energiája
R: univerzális gázállandó
T: abszolút hőmérséklet
A hőmérséklet növelésével a kd meredeksége folyamatosan csökken, így kevesebb idő alatt elpusztulnak a mikrobák.

## Slide 14: A hőpusztulási sebességi állandó
kd hőmérséklet függése fontos a táptalajok sterilezésénél, mivel ezeket a lehető legrövidebb ideig kell kitenni magas hőmérsékletnek, hogy minimalizáljuk a tápanyagok bomlását.
Sterilezési folyamat tipikus hőmérséklet profilja:

## Slide 15: Biohulladék sterilezése
Eltérés a táptalaj sterilezésétől: elhanyagolhatjuk a hűtő és fűtő fázisokat, mivel nem kell a tápanyag bomlása miatt aggódnunk
De: ez a rendszer túlméretezéséhez vezet
Ez a megközelítés lehetővé teszi a folytonos sterilezésre vonatkozó összefüggések felhasználását, a szakaszos rendszerek tervezése egyszerűbbé válik.

## Slide 16: Folytonos sterilezés
Egyenletek kombinálásával kifejezhető a logaritmikus sejtszám csökkentés adott hőmérsékleten és idő alatt.
Vagy a sterilezési szint és adott hőmérséklethez szükséges kezelési idő.

## Slide 17: Folytonos sterilezés
A diagramot Bacillus stearothermophilus spóráira tervezték (lineáris sejtpusztulást feltételezve)
Az ábra alapján megbecsülhető:
Logaritmikus sejtszám csökkenés adott időben és hőmérsékleten
Sejtszám csökkenéshez szükséges idő, adott hőmérsékleten
Szükséges hőmérséklet, ha adott a sterilitás mértéke és az idő

## Slide 18: Biohulladék sterilezése, Folytonos sterilezés
Eddig: lineáris sejtpusztulást feltételeztünk
De figyelembe kell venni a kevert populáció és a spóraaktivitás által okozott non linearitást
Különböző számokat definiáltak, hogy az eltérő hősterilezési folyamatok relatív sterilezési kapacitását könnyebben össze tudják hasonlítani: D-szám, F-szám és ezeknek megfelelő hőmérsékletfüggési együtthatói (Z-szám)

## Slide 19: D-szám
D-szám: decimális redukciós idő, az az idő, ami alatt - a mikrobák száma a tizedére csökken - a kezdeti mikrobák v. spórák számának 90%-a elpusztul.
Decimális redukciós idő és a hőpusztulási sebességi állandó kapcsolata: D=2,303/kd

## Slide 20: F-szám
F-szám: megadja azt az időt (percben), amely alatt a szuszpenzióban az összes mikrobát, illetve spórát el lehet pusztítani 121°C-on.
D: decimális redukciós idő n értéke log10N0 N0 a kezdeti élő sejtszám

## Slide 21: Z-szám
Z-szám: az a hőmérsékletkülönbség, amivel a féllogaritmikus skálán egy nagyságrenddel csökkenthetjük a mikrobák számát.
Z tipikus értéke 7-24°C (10°C) nedves hővel, míg száraz hővel 10-60°C (20°C). Ez mutatja a nedves sterilezés jelentőségét.
D-szám és F-szám értéke függ a kezelés és a mintavétel körülményeitől. A Z-szám értéke a körülményektől kevésbé függ.
Figyelembe kell venni a minta méretét, és a gátló anyagok jelenlétét (antibiotikumok, fertőtlenítő kémiai anyagok).

## Slide 22: Fertőtlenítés

## Slide 23: A fertőtlenítés hatékonyságát befolyásoló tényezők
Anyag szennyezettségi szintje, megkívánt sterilitási szint
Mikroorganizmus hozzáférhetősége
  A szilárd anyagok megvédik a csapdába ejtett mikroorganizmusokat azáltal, hogy korlátozzák a hő vagy kémiai anyag diffúzióját. Túl kell méretezni.
Sejtek állapota (vegetatív vagy spóra)
Kezdeti sejtszám

## Slide 24: Kémiai fertőtlenítés
Biohulladékra: körülményes, érzékeny a szennyvíz minőségére.
Nehezen becsülhető vegyszer mennyisége(fehérjék, szerves anyagok különböző mennyisége miatt)
Szilárd anyagok megvédik a bennük lévő mikrobákat.
Szerves anyagok a fertőtlenítőszerrel reagálva toxikus termékeket képezhetnek

## Slide 25: Kémiai fertőtlenítés
Fertőtlenítéshez használt anyagok: nátrium-hipoklorit, nátrium-hidroxid, glutáraldehid, klór-dioxid, kvaterner ammónium-komponensek.
Fertőtlenítés sikeressége függ: - a mikroba érzékenysége - a kezelő anyag - a sterilitási szint - a mikroorganizmus milyen mértékben érintkezik a fertőtlenítő szerrel - kezelés körülményei (pH, T, gátló ionok)

## Slide 26: Fertőtlenítés klórral
vízben oldódva hipoklórossavat képez, ami ionizálódik Cl2 + H2O  HOCl + H+ + Cl- HOCl  H+ + OCl-
a klórt naocl v. ca(ocl)2 formájában alkalmazzák NaOCl  Na+ + OCl- Ca(OCl)2  Ca+ + 2OCl- H+ + OCl-  HOCl
klór + ammónia és más nitrogéntartalmú anyagok (pl. aminok, iminek)  klóraminok v. n-kloro-vegyületek HOCl + NH3  H2O + NH2Cl HOCl + NH2Cl  H2O NHCl2 HOCl + NHCl2  H2O + NCl3
a hipoklórossav és az ammónia reakciója függ a pH-tól, T-től, kezdeti koncentrációtól

## Slide 27: Fertőtlenítés klórral
a szabad, rendelkezésre álló klór az elemi klór (Cl2), a hipoklórossav (HOCl) és a hipoklorit-ion (OCl-) összessége
a kötött klór a klóraminok, n-kloro-vegyületek
összes klór: szabad + kötött
szabad klór stabilitását meghatározó tényezők: klór koncertráció, T, pH, szerves anyagok jelenléte és koncentrációja.

## Slide 28: A mikroorganizmusok érzékenysége klórral szemben
Mikroorganizmus | Érzékenység
Gram-pozitív baktérium | magas
Gram-negatív baktériumok | magas
Savtűrő baktériumok | közepes
Baktériumspórák | közepes
Lipofil vírusok | közepes
Hidrofil vírusok | közepes
Amőbák | magas
Algák | magas
Gombák | közepes

## Slide 29: A mikroorganizmusok érzékenysége klórral szemben
a hőmérséklet növelésével csökkenthető a fertőtlenítéshez szükséges idő (+10C  ½ T)
pH nő  hipoklórossavból hipoklorit-ion keletkezik, melynek kisebb a fertőtlenítő hatása
pH | Cl2[%] | HOCl[%] | OCl-[%]
4 | 0,5 | 99,5 | 0,0
5 | 0,0 | 99,5 | 0,5
6 | 0,0 | 96,5 | 3,5
7 | 0,0 | 72,5 | 27,5
8 | 0,0 | 21,5 | 78,5
9 | 0,0 | 1,0 | 99,0
10 | 0,0 | 0,3 | 99,7

## Slide 30: Csatorna- és gyűjtőrendszerek

## Slide 31: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Üzem teljes területét behálózza
Összegyűjti:
  Öblítő- és mosófolyadékok
  Gőzkondenzátum
  Szennyvíz
Gravitációs elven működik
Egyéb szennyvíz bevezetése fölöslegesen növeli a költségeket, méretet, fertőződés veszélye lehet

## Slide 32: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Általános elrendezések – 1.

## Slide 33: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Általános elrendezések – 2.

## Slide 34: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Tartályokból nem kerülhet ki aeroszol a környezetbe (steril szűrő, égető)
Az egész rendszernek fertőtleníthetőnek kell lennie
Zárt rendszer
  nyitott kapcsolódási pontok,szellőzők nincsenek
  Padlólefolyó lehet lefedett zárószelepes, külön gyűjtő és sterilező rendszerrel

## Slide 35: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Csővezetékek
Anyag kiválasztásának szempontjai:
  Sterilizálandó folyadék kémiai összetétele
  Fertőtlenítési mód
  Működés körülményei, elhelyezés
  várható élettartam
Csövek és szerelvények illesztésénél fontos figyelembe venni azok hőtágulását
Steril tömítések használata

## Slide 36: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Csővezetékek elhelyezése
Szintek közötti térben: normál csövek
Földben: duplaköpenyes csövek

## Slide 37
Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Szakaszos rendszerek
Folytonos rendszerek
Hő- és kémiai sterilezésre is alkalmas
Minden egységből lehet mintát venni
Kevésbé bonyolult felszerelést igényel
Magasabb energiaköltség
Nagyobb tartályok a lassú körforgás miatt
Csak hősterilezésre
Alacsonyabb energiaigény (hatékonyabb fűtés/hűtés)
Hatásosabb kezelés (magasabb T, rövidebb idő)
Komplikáltabb felszerelés
Nagyobb karbantartást igényel
Mintavétel csak plusz tartály beiktatásával

## Slide 38: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Szakaszos rendszerek
Fűtés: gőz bevezetés (direkt) vagy köpenyfűtés (indirekt)
Hulladék kiöntés előtti lehűtése

## Slide 39: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Szakaszos hintatartály

## Slide 40: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Folytonos rendszerek
Elve megegyezik a fermentációnál, élelmiszeriparban alkalmazottakkal
Hőcserélők alkalmazása az energia visszanyerésére és a befolyó szennyvíz előmelegítésére

## Slide 41: Csatorna- és gyűjtőrendszerek
Folytonos rendszerek

## Slide 42: Hőcserélők
Energia 60-80%-a visszanyerhető
Minden standard típus alkalmazható
Csőköteges hőcserélő | Legkevésbé alkalmas könnyen beszennyeződik, eltömődik, nehéz tisztítani
Lemezes hőcserélő | Hőátadási együtthatója nagy – kisebb méretű is elég Szilárd anyagok könnyen eltömíthetik Tömítések folyamatos karbantartása szükséges (magas T – repedések, klór – korrózió)
Spirális hőcserélő | Drágábbak a lemezesnél Kevesebb karbantarás, és tőmítőanyag Nehezbben tömődik el, jobb áramlási profil
Koncentrikus duplacsöves hőcserélő | Legelőnyösebb megoldás, de a legdrágább is Nem túl sérülékeny, kevés tisztítás szükséges Kevésbé korrodálódik

## Slide 43: Hőntartó
Hőntartás
Hosszú csőszakasz, amely a hulladékot a megfelelő hőmérsékleten tartja a fertőtlenítéshez elegendő időtartamig
  Hossza:
  Tartózkodási idő: függ az áramlás sebességétől és az áramlási profiltól
  Áramlás: turbulensnek kell lennie, de vmin nem lehet túl nagy sem → erózió
  (ált. 2 m/s alatt)

## Slide 44: Áramlási viszonyok jellemzői
Reynolds-szám
d: a cső beslő átmérője
v: a folyadék sebessége
ρ: a folyadék sűrűsége
μ: a folyadék viszkozitása
Turbulens áramlás
  10000 < Re < 20000
  Sebességprofil közel az egyeneshez
Lamináris áramlás
  2000 < Re < 4000
  Parabolikus sebességprofil

## Slide 45: Áramlási viszonyok jellemzői
v: átlagos folyadéksebesség
L: strilező szakasz hossza
Dz: axiális diszperziós koefficiens
Axiális visszakeveredés = turbulens diffuzió Turbulens áramlástól való eltérést okoz, megnövelheti a sávszélesedést

## Slide 46: Kibocsátott gáz sterilezése
Mikrobákat tartalmazhat, amelyeket inaktiválni kell
Kazettaszűrők alkalmazása: kiszűri az apró részecskéket
Eltömődés esélyét minimálisra csökkenteni a tervezés során:
  Szűrőházat gőzköpennyel körbevéve a hőmérséklet harmatpont alatt marad

## Slide 47: Szuperkritikus vizes oxidáció
SWCO = supercritical water oxidation
Folyamatos sterilezést helyettesítheti
Fertőtlenítés módja:
  Folyékony hulladék sűrítése
  Hevítés a víz kritikus pontja feletti körülmények eléréséig (22 MPa, 374 °C)
Szerves komponensek gyors és szinte tökéletes oxidációja szervetlen vegyületekké
A szuperkritikus körülmények fenntartásához szükséges energiát fedezi az oxidáció által előállított energia
  (szénhidrogénekkel kiegészíthető,ha szükséges)

## Slide 48: Tervezés

## Slide 49: Műszerezettség és szabályozás
A biohulladék kezelő rendszereket teljesen automata működésűre kell tervezni.
A műszer nem csak méri, hanem rögzíti is a fontos kezelési paramétereket.
Automata rendszer sorrendszabályozója: - PCL: programozható logikai szabályozó - DSC: megosztási szabályozó rendszer.
    Paraméterek figyelése
    hibajelzők

## Slide 50: Javasolt műszaki beállítások
Kerüljük a nyomásszabályozó szelepek használatát. Használjunk olyan hasadólemezeket, amelyek veszély esetén a többit is riasztják.
Csőkapcsolások: peremes kapcsolatok helyett hegesztés (szivárgás miatt)
Szereljünk fel mintavevő rendszert
Forró gőz kondenzátum figyelembevétele: ellennyomást okoz a gyűjtőtartályban, vagy eltömíti a kivezető szűrőket.
Gyűjtőtartályok a gyűjtőrendszer legalacsonyabb pontján legyenek.
Kerüljük a nyitott csövek használatát (pl. lefolyó)
Több szűrő legyen, ha az egyik eltömődne!
Minimalizáljuk a rendszerek közti szennyeződés lehetőségét: elválasztó csőszakaszok használatával vagy puffertartályokkal.
Kémiai rendszerekben a pH-t a legkedvezőbb hőmérséklethez állítsuk be, hogy lerövidítsük a kezelési időt. Magasnyomású pumpa használatával a mikrobákat védő szilárd anyagok „feltörhetőek”.
Automatizálásnál törekedjünk a tökéletességre!
Automatizált rendszereket szereljük fel vészjelzővel és adatgyűjtővel!

## Slide 51: Validálás
Célja: hogy az sterilezési eljárás megbízható legyen
Biztosítja:
  Az eljárás magas szintű
  Mindig azonos minőségű terméket állít elő
  Biohulladék kezelése esetén megismételhető sejtszámcsökkenést jelent.
Alkalmazott mikroorganizmusok:
  Ha a rendszerben nincs rekombináns mikroorganizmus: Bacillus stearothermophilus
  Ha van jelen rekombináns mikroorganizmus: validálás E. coli-val

## Slide 52: Validálás szakaszai
Installálási rész (IQ)
Működési rész (OQ)
  Szükséges eljárás és kezelési körülmények meghatározása
Feldolgozási rész (PQ)
  sterilezési folyamat

## Slide 53: Kérdések
Milyen problémát okoz, ha kezelés nélkül engedjünk ki a biotechnológiai hulladékokat az élővizekbe?
Ismertesse a mikrobapusztulás lineáristól való eltérésének két okát, és grafikonon szemléltesse is azt!
Ismertesse a D-, az F- és a Z-számot!
Sorolja fel a csatorna- és gyűjtőrendszerekkel kapcsolatos alapvető elvárásokat!
Hogyan működik a szuperkritikus vizes oxidáció?